LED单灯手术无影灯技术参数

| 1 | 型式：单灯式 （光斑直径700mm） |
| --- | --- |
| 2 | 采用德国欧司朗发光二极管（LED）设计；灯珠数量≥80个，LED灯使用寿命≥50,000小时 |
| 3 | 灯头光照强度≤160，000Lux，照强度在控制面板具有无极可调功能； |
| 4 | 色温：3500K---5000K，色温在控制面板具有无极可调功能； |
| 5 | 照明深度≥1300mm,（提供检测报告证明文件） |
| 6 | 显示指数：≥96 |
| 7 | 为更好控制温升，灯总辐照度≤330W/m²，（提供检测报告证明文件） |
| 8 | 操作界为液晶触摸屏（触摸屏尺寸≥4.3寸） |
| 9 | 根据使用房间实际高度，灯盘厚度必须采用薄型结构（灯盘厚底≤9CM) |
| 10 | 悬吊系统双轴承设计保证任何时候不产生飘移现象 |
| 11 | 采用弹簧臂，灯臂关节数≥3个 |
| 12 | 可拆卸式手柄：用于调焦、调节亮度及灯头定位，并可高温消毒和浸泡 |
| 13 | 为保证供货源质量，制造商必须拥有自主知识产权，提供相关文件证明 |
| 14 | 产品必须通过CE认证，提供相关文件证明 |
| 15 | 制造商为省级以上高新科技企业，提供相关文件证明 |
| 16 | 提供相关无影灯国家规定的必备的资质文件 |
| 17 | 负责设备现场安装、调试、培训。 |